| Sertifika Numarası |  |  | Kalibrasyon Tarihi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka |  |  | Model |  |  |  |
| Seri No |  |  | Cihaz kodu |  |  |  |
| Çözünürlük |  |  | Maksimum Kapasitesi (g) |  |  |  |
| Muayene Sabiti (e) (Eğer “e” bulunmaz ise “e=10d” alınabilir) |  |  | Ölçüm Aralığı (g) (En Az Yük-En Fazla Yük Aralığı yazılır.) |  |  |  |
| Kalibrasyonda Kullanılan Kütlelerin Sınıfları Doğru Seçilmiş midir? (Birden fazla sınıf seçilebilir. Hangi kütlelerin seçileceğinin yöntemi T 0 16 07 07 Terazi Kalibrasyonu ve Ölçüm Belirsizliği talimatı Madde 4.2 de anlatılmaktadır.) |  |  |  |  |  | E2 F1 F2 M1 M2 M3 |
| Terazide Ayar Yapıldı mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Terazide Tekrarlanabilirlik Testi Ölçüm Sayısı En Az 5 Defa Yapıldı mı? (Ölçülen Yük, 0,5Max ile Max arasında olmalıdır.) (Maksimum kapasitesi 100 kg’dan büyük olan terazilerde 3 adet ölçüm alınır) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Terazide Gösterge Hatası (Doğruluk/Linerite Testi) Yapıldı mı? Gösterge hatası için kullanılacak yükler, (0 ya da Min., 0,25Max, 0,5Max, 0,75Max, Max) veya (0 ya da Min, 0,1Max, 0,2Max, 0,3Max, 0,4Max, 0,5Max, 0,6Max, 0,7Max, 0,8Max, 0,9Max ,Max) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Gösterge Hatası (Doğruluk/Linerite Testi) Sonucunda Elde Edilen Hata Değerleri İzin Verilen Hatalar İçinde midir? (Bkz.Terazi Doğrulama Talimatı) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Terazide Köşe Yükü (Eksantrik Yükleme) Testi Yapıldı mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Köşe Yükü (Eksantrik Yükleme) Testi Sonucunda Elde Edilen En Büyük Hata İzin Verilen Hatalar İçinde midir? (Bkz.Terazi Doğrulama Talimatı) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Terazide Ölçüm Belirsizliği Denklemi Var mıdır? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Ek Ölçüm Değerleri İstenildi mi? (Terazide sık kullandığınız aralıklarda ilave ölçümler yaptırılabilir) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Ek Ölçüm Sonucunda Elde Edilen Değerler İzin Verilen Hatalar İçinde midir? (Bkz.Terazi Doğrulama Talimatı) |  |  |  |  |  | Evet Hayır |
| Terazinin kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  | Sonuç |  |
|  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN Ad-Soyad Tarih |  |  |  |  |  |  |

NOT 1 : Sertifikalarının değerlendirilmesi T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı’na göre yapılmalıdır.

*  : Şartlı kullanım için açıklama gereklidir.

** : Koruma bandı uygulaması T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı Madde 4.3’ e göre yapılmalıdır.