| Sertifika Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalibrasyon Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Göz açıklığı |  |  |  |  |  |  |  |
| Seri No |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cihaz kodu |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipi |  | TS ISO 3310-1 TS ISO 3310-2 TS EN 933-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifikada belirtilen ölçüm sayısı standarda uygun mu? Göz Açıklığı; Alınması Gereken Ölçüm Sayısı. 125mm - 25 mm; Ölçülebilen Tüm Göz Açıklıkları. 22,4mm - 4mm; 2x30. 3,55mm - 2,24mm; 2x40. 2mm - 1,6mm; 2x50. 1,4mm - 1mm; 2x80. 900μm - 800μm; 2x80. 710μm - 560μm; 2x100. 500μm - 400μm; 2x120. 355μm - 200μm; 2x160. 180μm - 90μm; 2x200. 80μm - 45μm; 2x250. 40μm - 20μm; 2x300. Not: Bu tablo 200 mm çaplı elekler için verilmiş ölçüm sayılarını göstermektedir. Eleğin çapı büyüdükçe ölçüm sayısı orantısal olarak artmalıdır. (TS ISO 3310-1 ve TS ISO 3310-2) | Evet Hayır |  |  |
| KALİBRASYON SERTİFİKASI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- TS ISO 3310-1 Standardına Göre Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Tel örgülü elekler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ölçüm Değeri |  |  |  |  | Ölçüm Belirsizliği |  |  | Tolerans Değer |  | Sonuç |  |
| Yatay yön | Maksimum göz açıklığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Ortalama göz açıklığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Ortalama tel çapı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | İlgili güvenirlik katsayısı için standart sapma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Dikey yön | Maksimum göz açıklığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Ortalama göz açıklığı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Ortalama tel çapı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | İlgili güvenirlik katsayısı için standart sapma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Eleğin kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  |  |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sonuç |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- TS ISO 3310-2 Standardına Göre Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Metal plakalı elekler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ölçüm Değeri |  |  |  | Ölçüm Belirsizliği |  |  |  |  | Tolerans Değer |  |  |  | Sonuç |  |
| Yatay yön | Maksimum göz açıklığı, w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Minimum göz açıklığı, w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Maksimmum delik adımı, p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Minimum delik adımı, p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Dikey yön | Maksimum göz açıklığı, w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Minimum göz açıklığı, w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Maksimmum delik adımı, p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
|  | Minimum delik adımı, p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Plaka kalınlığı, e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Eleğin kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  |  |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sonuç |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- TS EN 933-3 Standardına Göre Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Çubuk elekler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS EN 933-3 Standardında beyan edilen tolerans değerler Göz Açıklığı (mm); 40; 31,5; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 4; 3,15; 2,5. Tolerans (mm); ±0,5; ±0,5; ±0,4; ±0,4; ±0,4; ±0,4; ±0,2; ±0,2; ±0,2; ±0,2; ±0,15; ±0,15; ±0,15. Silindirik çelik çubuk çapı; Çubuklar arası açıklığa bağlı olarak normal çap aralığı 5mm-15mm’dir. |
|  |  |  |  |  | Ölçüm Değeri |  |  | Ölçüm Belirsizliği |  |  |  |  | Tolerans Değer |  |  | Sonuç |  |
| Maksimum çubuklararası açıklık değeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Minimum çubuklararası açıklık değeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Çubuk çapı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |  |
| Eleğin kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  |  |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sonuç |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN Ad-Soyad Tarih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOT 1 : Sertifikalarının değerlendirilmesi T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı’na göre yapılmalıdır.

NOT 2: Ölçüm sonuçlarından herhangi bir tanesinin bile tolerans dışı çıkması, deney eleğinin ilgili standarda göre uygun olamaması için yeter şarttır.

*  : Şartlı kullanım için açıklama gereklidir.

** : Koruma bandı uygulaması T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı Madde 4.3’ e göre yapılmalıdır.