| Sertifika Numarası |  | Kalibrasyon Tarihi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka |  | Model |  |  |
| Seri No |  | Cihaz kodu |  |  |
| Hacmi (L) |  | Sıcaklık Kabini Türü |  |  |
| Cihaz boyutları ve algılayıcıların (problar) yerleri kalibrasyon sertifikasında şekil olarak verilmiş midir? - 2000 L den az hacimli cihazlar için 9 adet (1 adet hacim merkezinde referans) - 2000 L den büyük hacimli cihazlarda en az 15 adet (1 adet hacim merkezinde referans, ilave her bir duvarın merkezinde 1 adet) |  |  |  | Evet Hayır |
| Algılayıcıların cihaz iç duvarlarına uzaklığı belirtilmiş midir? |  |  |  | Evet Hayır |
| Cihazda hacim içi her bir ölçüm noktası için zamansal dalgalanma değeri verilmiş midir? |  |  |  | Evet Hayır |
| Cihazın kalibrasyonunun yüklü/yüksüz şartlarda (hangi şartlarda) yapıldığına dair beyan var mıdır? |  |  |  | Evet Hayır |

| Kalibrasyon Sertifikasının Değerlendirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Set Sıcaklığı (Test cihazının göstergesinin ortalama değeri) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değerler (°C) | Hata (Test Set sıcaklığı-Referans değer) |  | Ölçüm Belirsizliği |  | Tolerans Değer |  |  | Sonuç |
| Hacim içi ortalama sıcaklık |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |
| Hacim içi en düşük sıcaklık |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |
| Hacim içi en yüksek sıcaklık |  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil |
| Sıcaklık kabininin kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  |  |  | Sonuç |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN Ad-Soyad, Tarih |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOT 1 : Sertifikalarının değerlendirilmesi T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı’na göre yapılmalıdır.

NOT 2 : Her set sıcaklığı için bu form tekrar doldurulur.

*  : Şartlı kullanım için açıklama gereklidir.

** : Koruma bandı uygulaması T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı Madde 4.3’ e göre yapılmalıdı